FORMATOS PRESENTACIÓN DISPLAY

Al considerar el tipo de display a utilizar, se prevé que la presentación sea de las siguientes formas:
0,001 hasta 1,999;	0,01 hasta 19,99;	0,1 hasta 199,9;	1 hasta 1999.

El fondo de escala de 3 1/2 dígitos (apróx. 2000) debe permitir las cuatro posiciones posibles de ubicación del punto decimal indicados.
Y la resolución (ubicación del punto decimal) quedará determinado al momento de realizar la calibración para cada canal, y para mediciones lineales tendrá el punto en una única posición para cada canal sin importar el valor de salida de su adc, mientras que para mediciones cuadráticas habrá dos modos (fijados en eeprom desde la PC, para cada canal cuadrático en particular): uno con punto fijo como las lineales, y otro de máxima resolución. O sea resumiendo definiremos como Lineal, Cuadrática, y Cuadrática Máxima Resolución (este aplicable solo a las cuadráticas).
Aparte el hecho de no tener preset (mecánico o electrónico) antes de la entrada del adc, hará que la resolución del canal no sea aprovechada al máximo, porque para cierto fondo de escala en el display, la salida de ese adc puede estar cerca de 1023 (máximo aprovechamiento), o puede estar más cerca del 0; para el diseño supondremos que tenga capacidad para mostrar a fondo de escala cuando el adc esté en el orden de 128.
Veremos los cálculos y las posibles presentaciones en el display.

Mediciones Lineales con fondo de escala adc cercano a 1024:
ADC promediado	Escala 2000	Escala 200,0	Escala 20,00	Escala 2,000
Eeprom CalDISPLAY p/ CalADC=1024	2000	200,0	20,00	2,000

ADC	1022	Cálculos	1996,094	199,6094	19,96094	1,996094
Mostrar en Display (Lineal)	1996	199,6	19,96	1,996

ADC	0001	Cálculos	1,953	0,1953	0,01953	0,001953
Mostrar en Display (Lineal)	2	0,2	0,02	0,002

Mediciones Lineales con fondo de escala adc cercano a 128:
ADC promediado	Escala 2000	Escala 200,0	Escala 20,00	Escala 2,000
CalDISPLAY si CalADC fuese 128	2000	200,0	20,00	2,000
Eeprom CalDISPLAY p/ CalADC=1024	16000	1600	160	16

ADC	0127	Cálculos	1984,375	198,4375	19,84375	1,984375
Mostrar en Display (Lineal)	1984	198,4	19,84	1,984

ADC	0001	Cálculos	15,625	1,5625	0,15625	0,015625
Mostrar en Display (Lineal)	16	1,6	0,16	0,016

Mediciones Cuadráticas con fondo de escala adc cercano a 1024:
ADC promediado	Escala 2000	Escala 200,0	Escala 20,00	Escala 2,000
Eeprom CalDISPLAY p/ CalADC=1024	2000	200,0	20,00	2,000

ADC	1022	Cálculos	1992,195	199,2195	19,92195	1,992195
Mostrar en Display (Cuadrático)	1992	199,2	19,92	1,992
Mostrar en Display (Cuad Máx Res)	1992	199,2	19,92	1,992

ADC	0023	Cálculos	1,009	0,1009	0,01009	0,001009
Mostrar en Display (Cuadrático)	1	0,1	0,01	0,001
Mostrar en Display (Cuad Máx Res)	1,009	0,101	0,010	0,001

ADC	0001	Cálculos	0,00191	0,000191	0,0000191	0,00000191
Mostrar en Display (Cuadrático)	0	0,0	0,00	0,000
Mostrar en Display (Cuad Máx Res)	0,002	0,000	0,000	0,000

Mediciones Cuadráticas con fondo de escala adc cercano a 128:
ADC promediado	Escala 2000	Escala 200,0	Escala 20,00	Escala 2,000
CalDISPLAY si CalADC fuese 128	2000	200,0	20,00	2,000
Eeprom CalDISPLAY p/ CalADC=1024	128000	12800	1280	128

ADC	0127	Cálculos	1968,872	196,8872	19,68872	1,968872
Mostrar en Display (Cuadrático)	1969	196,9	19,69	1,969
Mostrar en Display (Cuad Máx Res)	1969	196,9	19,69	1,969

ADC	0003	Cálculos	1,0986	0,10986	0,010986	0,0010986
Mostrar en Display (Cuadrático)	1	0,1	0,01	0,001
Mostrar en Display (Cuad Máx Res)	1,099	0,110	0,011	0,001

ADC	0001	Cálculos	0,1221	0,01221	0,001221	0,0001221
Mostrar en Display (Cuadrático)	0	0,0	0,00	0,000
Mostrar en Display (Cuad Máx Res)	0,122	0,012	0,001	0,000

Observaciones:
- el decimal de menor peso mostrado en el display deberá estar redondeado según decimales no mostrados.
- Cuando el adc (promediado) da 1023 o mayor, se mostrará siempre >>>>.
  También cuando la indicación calculada fuese mayor a 1999, ó 199,9, ó 19,99, ó 1,999 (según escala a mostrar en el display) se mostrará >>>>.
- Las diferencias de presentación entre Cuadrático y Cuad Máx Res se presentan solo con los valores bajos de salidas de los adc; justamente la última opción, para un canal dado, muestra diferente posición del decimal para mostrar decimales ocultos por la Cuadrática.
- La fila "Eeprom CalDISPLAY p/ CalADC=1024" es solo una referencia para el caso en que en la eeprom se anotara en cada canal el valor a mostrar si el adc fuese 1024; pero ese método no se utilizaría por requerir más espacio de eeprom. Más adelante se indica alguna forma posible de aprovechar la Eeprom.